Hướng dẫn vệ sinh, bảo dưỡng Máy Sốc Tim model TEC-5631/ TEC-5621  – hãng Nihon Kohden

- Vệ sinh pad sốc - sau mỗi lần sử dụng.

Trước khi vệ sinh pad sốc ngoài, tắt máy sốc và ngắt kết nối với nguồn điện.

Lau sạch gel trên bề mặt pad sốc ngoài bằng vải mềm làm ẩm với nước hoặc ethanol (76.9 đến 81.4 vol%). Lau phần vỏ ngoài tay cầm pad sốc ngoài để làm sạch vết bẩn. Không để nước hoặc chất lỏng rơi vào pad sốc. Để khô pad sốc ngoài trước khi đặt lên giá đỡ.

- Vệ sinh vỏ ngoài máy sốc -  sau mỗi lần sử dụng

Trước khi vệ sinh, tắt máy sốc và ngắt kết nối với nguồn điện.

Lau sạch bụi và vết bẩn bằng vải mềm làm ẩm với nước hoặc ethanol (76.9 đến 81.4 vol%). Không để nước hoặc chất lỏng rơi vào pad sốc.

- Vệ sinh máy in nhiệt

Kéo cần khóa máy in lên để mở nắp máy in nhiệt.

Dùng bút vệ sinh hoặc tăm bông mềm và lau phần

đầu nhiệt máy in như hình.

Sau khi vệ sinh, đóng nắp máy in chắc chắn.

- Vệ sinh cáp nối và điện cực – mỗi lần sử dụng

Trước khi vệ sinh, tháo các dây nối điện tim, dây nối SpO2 ra khỏi máy sốc.

Vệ sinh vỏ ngoài các dây nối bằng vải mềm làm ẩm với nước và xà phòng trung tính. Sau khi vệ sinh, để khô các dây nối trước khi sử dụng.

- Kiểm tra trạng thái hàng ngày

Kiểm tra chỉ thị trạng thái máy sốc hàng ngày. Nếu chỉ thị màu đỏ. Thực hiện kiểm tra Basic Check để biết các thành phần bất thường.

- Kiểm tra Basic Check

Xoay núm điều khiển qua vị trí Basic Check trên bảng điều khiển.

Thực hiện kiểm tra các thành phần theo hướng dẫn trên màn hình.

Bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật : (028) 3844 8172 , 3997 5400  – Phòng kỹ thuật