HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MÁY XÔNG KHÍ DUNG

MODEL: Comfort Oasis KU-200

Hãng sản xuất: Shinei / Nhật Bản

VPĐD NIPON CORPORATION TẠI TP.HCM

60A HOÀNG VĂN THỤ, Q.PN, TPHCM

ĐT: 083.8448172 	FAX: 083.9971661

I. CHỨC NĂNG TỪNG BỘ PHẦN

1 .Power  				: Công tắt nguồn

2.Handle  				: Tay cầm

3.Operation panel 			: Bảng điều khiển

4.Wind volume control dial 	: Lỗ điều kiển lượng gió đưa vào

5.Drainiing tube holder 		: Giá đỡ ống xã nước

6.Drainiing  tube 			: Ống xã nước

7.Air Filter				: Lưới lọc khí

8.Fan 					: Quạt gió

9.Filter Door 			: Cửa sổ lọc

10.Filter guide 			: Bản điều kiển lọc khí

11. Atomizing Room 		: Buồn phun khí

12.Soulution cup 			: Nơi chứa thuốc đưa vào

13.Cup Hoder			: Nắp giữ

14.Wind Passager cover 		: Bìa đẩy dùng khi đưa thuốc vào

15.Water level 			: Nơi chứa nước cất ( tối đa 150 ml)

16.Fixing KNOB 			: Khóa mở ra và lắp vào

II . HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1.Đổ nước cất vào : Water level

2.Đưa thuốc vào : Solution Cup

3.Bật Power

4.Thực hiện cài đặt theo bản điều khiển TIMER VÀ CONTROLLER

1.TIMER :

MIN :  phím cài thời gian xông khí cho bệnh nhân

CONTINUE :  tăng thời gian hoặc giảm

2.CONTROLLER : có 5 mức từ tăng dần từ 1(5

1 ứng với min

5 ứng với max

Sau khi cài timer và controller ta nhấn nút START/STOP

3. Nếu cho chạy liên tục thì ta nhấn đồng thời 2 phím tăng, giảm (CONTINUE), tiếp theo đó là cài đặt từ Mức 1(5 sau đó nhấn nút start/stop

III.CÁC BÁO LỖI THƯỜNG GẶP

E1:

Nguyên Nhân :trong quá trình hoạt động nước nóng lên (máy ngừng hoạt   động

Giải Quyết : thay nước mới

E2:

Nguyên Nhân : Không đủ nước khi hoạt động

Giải Quyết : Ta cho nước vào Warter level cho đến khi pao không thể dân lên cao được nữa

E4:

Nguyên Nhân : không đóng Filter Door

Giải Quyết :  đóng Filter Door

E3/E6 : gồm lỗi  E1 và E2 cùng xảy ra

E5/E7 : lỗi E1, E4, E2

IV. VỆ SINH

Trong quá trình sử dụng có nhiều bụi bám ở AIR FILTER, FAN, FILTER DOOR  ta phải mở ra thường xuyên  và làm vệ sinh